[image: image1.png]


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – www.po.mg.gov.br

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 000118/2018
Processo de Licitação: 000082/2018
Proposta de Preços



Razão Social do Licitante:
CNPJ:





Insc. Estadual:

Endereço:








CEP: _________-_____
Cidade:





Estado:

Telefone :




Fax :



e-mail :



INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (QUALQUER BANCO / "PREFERENCIALMENTE" BANCO DO BRASIL):
Banco:





Agência:





Conta:



REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:
Endereço:









CEP:
Identidade:




Órgão expedidor/UF:


Data de Expedição:
Estado Civil:




Nacionalidade:

CPF:





e-mail:

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 000118/2018
Processo de Licitação 000082/2018
Proposta de Preços

	Item

	Descrição

	Unidade

	Quantidade

	Especificação

	Marca/Registro Anvisa
	Valor Unitário
	Valor Total

	00001

	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS, TERMOLÁBEIS
	UN
	02

	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS, TERMOLÁBEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

·
Gabinete externo: tipo vertical, construído em material tratado quimicamente epóxi e pintura epóxi branca ou em chapas de aço galvanizado ou inoxidável. Montado sobre chassi metálico. 

·
Gabinete interno: construído totalmente em polipropileno ou em chapas de aço inoxidável ou aço galvanizado, podendo vir com pintura epóxi na cor branca, dotado de no mínimo três prateleiras em aramado com revestimento em epóxi branco ou em aço inoxidável ou aço galvanizado.

·
 Iluminação interna: lâmpadas de LED com acionamento automático na abertura da porta.

·
Homogeneização de temperatura: ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora, com desligamento na abertura da porta.

·
Porta: vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.

·
Refrigeração: através de compressor hermético, gás ecológico e isento de CFC. Sistema de degelo automático.

·
Painel de Comando: tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico micro processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos.

·
Alarmes: temperatura abaixo de 2º C, temperatura alta acima de 8º C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer.

·
Faixa de trabalho: entre 2º C e 8º C, com ponto fixo em 4º C, ou programável pelo usuário.

·
Registrador de temperatura: registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas, acionadas através de um toque.

·
Software de gerenciamento: aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. 

·
Sistema de emergência para falta de energia elétrica: através de conversor de no mínimo 12 volts (cc) para 110/220 volts (AC), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. Integrado ao gabinete com gaveta para a bateria selada. Com controlador da tensão elétrica, monitorando e acionando o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica.

·
Sistema de segurança: termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

·
Discador: sistema automático que realiza ligações telefônicas sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica.

·
Capacidade interna: de no mínimo 400 litros.

·
Dimensões externas (mínimas): 160 cm (altura) x 65 cm (largura) x 65 cm (profundidade).

·
Dimensões internas (mínimas): 130 cm (altura) x 60 cm (largura) x 55 cm (profundidade).

·
Funcionamento: bivolt ou 220 v.

·
Registro na Anvisa: sim

·
Garantia: mínima de 12 meses.

Assistência Técnica: disponível
			

	


Obs.: DEVERÁ ser apresentado panfleto/prospecto constando especificações técnicas e imagem do produto, a não apresentação acarretará desclassificação da proposta.
Carimbo




Validade da Proposta: 60 DIAS
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preço e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Assinatura: ____________________________________________________ Data ____/____/_______ 


